## Sheet1
南通市第二人民医院医用车需求清单报价表
销售公司名称（盖章） |  |  |  |  | 报价日期 |  | 2026年 月 日
业务员 |  |  |  |  | 联系电话
序号 | 治疗车名称 | 数量 | 参考要求 | 所供产品全景实物图 | 生产企业 | 所供产品不满足参考要求的参数描述（未列出的视为满足，作为验收凭证） | 生产企业统一报价单价 | 最低供货价 单价 | 供货时间
1 | 双抽治疗车 | 4 | 参考规格：690*460*800（台面高）-950（总高）mm 1、整体采用厚度≥1.0mm优质钢板制作，表面处理采用静电喷塑，台面易清洗，耐腐蚀； 2、双立柱结构车身，立柱采用≥φ32*1.2mm优质不锈钢圆管，移动安全，结构稳固； 3、台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，美观，防尘，工艺漂亮安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用≥Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠； 4、并排双抽屉，抽屉把手采用铝合金扣手，抽屉内置防滑垫； 5、立柱内侧配有2个污物桶，可旋转，方便清洁；另配两只摇盖垃圾桶（灰色，黄色各一），含两只不锈钢污物桶挂钩； 6、立柱底部有三侧不锈钢围栏，防止物品掉落; 7、车体有防撞圈，更安全保护车体，精致美观; 8、底部四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ75mm，推行灵活承载量大，选用优质品牌脚轮。
2 | 双层器械台 | 2 | 1、参考外观尺寸：850*500*900mm； 2、推车板材为SUS304不锈钢，双面拉丝面板,正面为油磨短丝； 3、推车外板材用料厚度≥1.0mm； 4、管材均为直径≥25*1.5mm SUS304不锈钢； 5、万向轮配备直径100mm高档静音轮，其中两只带刹车。
3 | 治疗车（换药车） | 1 | 1、参考外观尺寸：650*450*900mm，治疗车上面两抽屉为全封闭，两抽屉均配高档铝合金拉手及抽屉锁. 配备2只摇盖款污物桶，污物桶安装在前左、右脚上，可360度旋转可固定； 2、推车推车外板材用料厚度为≥1.0mm，抽屉面板厚度≥0.8mm,抽屉底板厚度≥0.7mm； 3、管材为直径≥25*1.5mm SUS304不锈钢,上下栏杆≥12.7-16*1.0mm圆管（根据推车大小配备）.上下层均用≥38*25*1.0mm扁管加固； 4、推车承重≥100KG； 5、万向轮配备直径100mm即4寸高档静音轮，其中两只带刹车。
4 | 双列病历夹车 | 1 | 参考规格：740*410*1050mm（50格） 1、车体和底板采用优质≥1.0mm冷轧钢板制作，表面处理采用静电喷粉形成，台面是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，美观，防尘，工艺漂亮， 2、立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致； 3、双排抽屉，抽屉把手采用铝合金把手，抽屉内置防滑垫，抽屉空间≥250*285*80mm 4、双排50格病例格档，有相应序号对应，且有单开门锁，防止病例丢失，操作方便；病例存放安全、规范；病历夹格档为工程ABS高级塑料颗粒一次性成形； 5、配有四只品牌的Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确； 6、车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观；
5 | 抢救车 | 1 | 1、参考外观尺寸：650*410*920mm； 2、推车外板材用料厚度≥1.0mm，内侧板、隔板厚度≥0.8mm,抽屉底板厚度≥0.6mm； 3、管材均≥25*25*1.5mm SUS304不锈钢方管； 4、最上层双翻盖共配16格药袋，上层左右配厚度≥14mm隔栏；20格不锈钢发药盘，6格不锈钢无菌耗材置物盘。第一层抽屉尺寸为≥285*100*360mm，下层抽屉尺寸≥595*120*360mm.最下方为对开门，内无分格及隔板； 5、万向轮直径100mm高档静音轮，其中两只带刹车。
6 | 护理车 | 2 | 1、参考外观尺寸: 900*500*950mm； 2、污物袋尺寸：≥450*400*700mm，防水布袋，布袋收口处牢固耐用； 3、材质均为SUS304不锈钢，双面拉丝处理，正面油磨短丝；板材厚度≥1.0mm；主管为直径≥25*1.5mm管。污物袋档管≥16*1.0mm圆管。栏杆及小竖杆直径≥12.7*0.8mm圆管； 4、万向轮配备直径100mm高档静音轮，其中两只带刹车。
7 | 床旁护理车 | 2 | 参考规格：700*500*980mm 1、立柱采用优质铝合金型材，强度高，体积小，外形美观精致； 2、车身为钢塑箱体，采用厚度1.0mm的电解钢板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成，具有防锈、环保、抗菌的作用； 3、台面（≥650*500 mm）是钢制喷塑易清洗，耐腐蚀，四角为R形圆角，四角R形为ABS材质，美观，防尘，工艺漂亮，三面不锈钢围栏，防止物品掉落; 4、带有四只小抽屉，一只大抽屉，一只侧抽可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨，内置塑料3*3药格，每格有标签插槽； 5、车体有防碰撞角,更安全保护车体，精致美观； 6、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确； 7、抽屉面板采用淡绿色，车身采用米白色，外形色调美观大方； 8、标配：两个翻盖垃圾桶，一个侧挂盒，一个洗手液架； 9、配1-52床号贴2份，+1至+10两份。
8 | ABS治疗车（交班车） | 1 | 参考规格：620*480*920mm 1、主体材质为ABS工程塑料，抽屉采用全塑ABS材质模块化设计； 2、配有一小抽(≥430*340*55mm)，一中抽（≥430*340*110mm），抽屉内置3*3分格条，可自由分格； 3、台面安装不锈钢三面围栏，精致美观，选用≥Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠； 4、ABS立柱，立柱上配有两个摇盖污物桶，可旋转，干净整洁， 5、车体侧面悬挂有两个垃圾桶和一个侧挂盒，一侧有安装工作平台（≥280*310mm），两个抽屉有中控锁； 6、抽屉滑道均采用优质三节静音伸缩导轨； 7、底部四只Φ100mm双轴承静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发，推行灵活承载量大。